## List1
OPĆA BOLNICA "DR. JOSIP BENČEVIĆ" SLAVONSKI BROD, PODRUŽNICA GRADSKA BOLNICA NOVA GRADIŠKA, STROSSMAYEROVA 17, NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE: NABAVA MSCT UREĐAJ A ZA ODJEL ZA KLINIČKU RADIOLOGIJU ZA PODRUŽNICU GRADSKA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
TROŠKOVNIK
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
Redni broj | VRSTA APARATA / OPIS ZAHTIJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  | Potvrda tehničkog opisa DA/NE* | U kolonu upisati broj stranice ponude na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike**
MSCT UREĐAJ
Proizvođač/ zemlja porijekla
Naziv-model, kataloški broj
Godina proizvodnje
Jamstveni rok
1. | KUĆIŠTE
1.1. | Otvor≥750mm
1.2. | Nagib kućišta:minimalno ±30°
1.3. | Pokretanje/zaustavljanje skeniranja iz snimaone
1.4. | Polje skeniranja:minimalno 500mm
1.5. | maksimalno polje skeniranja u bilo kojem trenutku snimanja
1.6. | Paralelno procesiranje signala
1.7. | Debljina jednog sloja prilikom akvizicije: u minimalnom rasponu od 0,625 do 10mm
1.8. | Širina snopa X-zraka (pokrivenost /rotaciji):minimalno20mm
1.9. | Brzina skeniranja(pokrivenost/sekundi):minimalno 41,6mm/s
1.10. | Vrijeme rotacije za 360° sken:u minimalnom rasponu od 0,75 do 2 sekunde
1.11. | Minimalni broj rekonstruianih slojeva u jednoj rotaciji:≥16
1.12. | Broj elemenata u svakom redu detektora:minimalno 880
1.13. | Širina detektora:minimalno 20mm
1.14. | Broj detektorskih redova:minimalno 16
1.15. | Snaga generatora:minimalno 16
1.16. | Potrebno vrijeme za skeniranje pluća (30cm) uz debljinu sloja skeniranja 0,625mm:maksimalno 15,4 sekunde
1.17. | Potrebno vrijeme za rutinsko skeniranje uz debljinu sloja skeniranja 1,25 mm:maksimalno 9,2 sekunde
1.18. | Ct uređaj na tržištu dostupan od 2014 godine ili kasnije
2. | RTG CIJEV
2.1. | Napon RTG cijevi:u minimalnom rasponu 80 do 140kV
2.2. | Minimalni raspon RTG struja od 10 do 400mA
2.3. | Trajanje kontinuirane ekspozicije(120kV,200mA):minimalno 40 sekundi
2.4. | Minimalno trajanje kontinuirane ekspozicije je 100 sekundi
2.5. | Toplinski koeficijent anode RTG cijevi:minimalno 5000 kHU
3. | LEŽAJ ZA PACIJENTA
3.1. | Vertikalno pokretanje stola
3.2. | Najniži položaj ležaja:≤450mm
3.3. | Najviši položaj ležaja:≥1000mm
3.4. | Područje skeniranja:≥180cm
3.5. | Najveće opterećenje stola:minimalno 227 kg
4. | UPRAVLJAČKA KONZOLA
4.1. | PC računalo,min.24" LCD WS monitor rezolucije minimalno 1920x1200 piksela
4.2. | Pohranjivanje nekomprimiranih slika: minimalno 200.000
4.3. | Pohranjivanje sirovih podataka skeniranja:minimalno 6.000 skenova
4.4. | Pohranjivanje slika na prenosive medije minimalno CD-R/DVD-R
4.5. | Radna memorija(RAM): minimalno 8GB
4.6. | Operacijski sustav:minimalno 64 bitni Windows 7
4.7. | Mod brzog početka skeniranja
4.8. | Softver za autosegmentaciju(odvajanje kostiju i krvnih žila)
4.9. | Paralelno skeniranje i prikaz slike
4.10. | Volume rendering(VR)
4.11. | MIP,MPR, MinIP, VRT
4.12. | "Interative reconstruction"u svrhu smanjenja doze
4.13. | ECO mod za smanjenje potrošnje električne energije ("standby" i "Off time" mod)
4.14. | Pojednostavljeno izvješće o dozi (moguće očitanje korištene doze na običnom računalu- nije potreban PACS)
5. | AKTIVIZACIJA PODATAKA I PRIKAZ SLIKE
5.1. | Matrica rekonstrukcije:minimalno 512x512 piksela
5.2. | Brzina rekonstrukcije slika s iterativnom rekonstrukcijom:minimalno 8 slika/s
5.3. | Ct brpj- minimalni raspon mjerenja od -32000do ±32000
5.4. | Visokokontrastna rezolucija kod MTF 0% minimalno 17lp/cm
5.5. | Redukcija metalnih artefakata
6. | OBRADA SLIKA
6.1. | Oblike regije interesa: minimalno pravokutnik, kružnica, elipsa
6.2. | Višestruki prikaz ROI-a istovremeno
6.3. | Mjerenje distance
6.4. | Povećanje
6.5. | Kalkulacija volumena
6.6. | Mjerenje kuta
6.7. | Automatsko spremanje mjerenih vrijednosti
6.8. | Snimanje glasovnih funkcija
6.9. | Kino prikaz
7. | DODATNI PROGRAMI
7.1. | Pedijatrijski protokoli za djecu u svrhu smanjenja doze
7.2. | CT angiografija
7.3. | Dinamičko praćenje bolusa kontrasta
7.4. | Program za virtualnu endoskopija s automatskom analizom krvnih žila (CEV)
7.5. | Program za analizu perfuzije-Analiza protoka u mozgu
7.6. | Program za nalizu pluća
8. | MREŽNO POVEZIVANJE
8.1. | Min. DICOM 3,0 protokol
8.2. | DICOM print
8.3. | DICOM storage (Send/receive)
8.4. | DICOM Worklist
8.5. | DICOM Storage commitment
8.6. | DICOM Structured dose report
9. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA , MINIMALNO 3 KOMADA
9.1. | Grafičko korisničko sučelje radnih stanica mora biti isto kao i na upravljačkoj konzoli
9.2. | Minimalno 5 licenci za program za analizu snimaka na radnim stanicama
9.3. | Minimalno 3 dijagnostička LCD ili LED monitora sa dijagonalom minimalno 24" i rezolucijom minimalno 1920x1200 piksela
9.4. | 2 D obrada slike, MPR, MIP, VRT, uklanjanje stola i kostiju
9.5. | 3 stola za smještaj dijagnostičkih radnih stanica i upravljačke konzole
9.6. | UPS za dijagnostičke radne stanice
10. | PROGRAM ZA ANALIZU SNIMAKA NA RADNIM STANICAMA MINIMALNO 5 LICENCI
Upisati naziv proizvođača_______________________________________
10.1. | Program za analizu snimaka na radnim stanicama mora biti od istog proizvođača kao i CT uređaj
Ukupna cijena ponude bez PDV-a
Porez na dodanu vrijednost
Ukupna cijena ponude sa PDV-om
M.P. Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja
U-------------------, dana