## TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE:BOLNIČKI KREVETI ZA ODJEL PALIJATIVE
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke s PDV-om | Napomena
1. | BOLNIČKI KREVETI ZA ODJEL PALIJATIVE
1. | BOLESNIČKI KREVETI S MADRACEM ZA STANDARDNU NJEGU |  | kom | 15
1.1 | Krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja
1.2 | Ležna ploha četverodijelna, sastoji se od minimalno osam poprečnih segmenata širine 12 cm (+/-1cm), izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati, podešavanje putem elektromotora
1.3 | Dimenzija ležne plohe min 2000x860 mm ±5%
1.4 | Vis. regulacija u rasponu od min 390-735 mm putem elektromotora
1.5 | Podešavanje Tr+15 ̊ / Atr-15 ̊ (dozvoljeno odstupanje ± 1 ̊ ) putem elektromotora
1.6 | Nagib uzglavlja u rasponu od min 0 ̊-70 ̊ ; nagib bedrenog dijela u rasponu od min 0 ̊- 34 ̊ -putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički
1.7 | Autoregresija –produženje ležne plohe u zoni trtice za min. 110 mm
1.8 | Ručica za CPR se nalazi na okviru podnice
1.9 | Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja
1.10 | Krevet ima minimalno 3 elektromotora koji su kao i ostala oprema usklađeni sa standardom EN 60601-1
1.11 | Ručni upravljač za pacijenta s 8 tipki
1.12 | U slučaju nestanka električne energije baterija sa signalizacijom statusa
1.13 | Na sva 4 ugla kreveta otvori za smještaj trapeza i/ili infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sustava
1.14 | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca
1.15 | Kotači min. Ø 125 mm sa centralnim sistemom kočenja
1.16 | Na bočnim stranama kreveta – nosači dodatne opreme
1.17 | Ograde jednostruke metalne uzdužno sklapajuće ograde,visine min 35 cm s mogučnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje strane s dvostrukim osiguranjem, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta
1.18 | Metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
1.19 | Nosivost kreveta min 250 kg
1.20 | Vanjske dim. kreveta maks 2200 x 1000 mm
1.21 | Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52
1.22 | Sukladan s MDR 2017/745
1.23 | Dodatna oprema: infuzijski stalak, trapez s rukohvatom, Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
1.24 | Madrac: Pasivni antidekubitalni madrac
1.25 | Jezgra madraca od poliuretanske pjene, narezana u blok strukturu radi boljeg raspoređivanja pod tijelom pacijenta,pojačani rubovi za stabilnost
1.26 | Gustoća jezgre minimalno 40 kg/m³, dimenzija madraca usklađena sa ležnom plohom kreveta koji se nudi, visina madraca minimalno 14 cm,nosivost minimalno 250 kg
1.27 | Presvlaka nepropusna za tekućine, propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi do najmanje 70 °C.
1.28 | Madrac usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
MODEL KREVETA:
PROIZVOĐAČ:
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om
U __________________dana _______________2026.