## TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE:BOLNIČKI KREVETI ZA KIRURGIJU
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Jedinica mjere | Količina | Napomena
1. | BOLNIČKI KREVETI ZA KIRURGIJU
1. | BOLNIČKI KREVET S MADRACEM |  | kom | 2
1.1. | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju
1.2. | Ležna ploha na minimalno dva teleskopska stupa ili sistem podižućih ruku
1.3. | Ležna ploha četverodijelna izrađena od ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati.
1.4. | Autoregresija minimalno 8 cm
1.5. | Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 35-80 cm ili većem putem elektromotora.
1.6. | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-14 ̊ putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-65 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 28 ̊ Podešavanje nagiba lisnog dijela manualno ili putem elektromotora Automatsko zaustavljanje leđnog dijela ležne plohe na 30°
1.7. | Ručni upravljač za pacijenta koji je moguće blokirati bez da se fizički isključi putem sestrinskog panela Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
1.8. | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta, visina ograda iznad ležne plohe minimalno 40cm Indikator nagiba ležne plohe, integriran po najmanje 1 kom u svaku ogradu (2 s jedne i 2 s druge strane kreveta). Integrirane komande s unutarnje i vanjske strane ograda - s unutarnje za pacijenta i s vanjske za njegovatelja. S vanjske strane kontrolna ploča za sestru/njegovatelja koja sadrži najmanje sljedeće funkcije: podešavanje visine kreveta, naslon za leđa, bedreni dio, predmemorirane funkcije i to najmanje autocontour, Tr/aTr, CPR, tipku za zaključavanje komandi pacijenta i indikator napunjenosti baterije
1.9. | Ručica za CPR sa obje strane kreveta kod uzglavlja Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.10. | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem.
1.11. | U kutovima kreveta najmanje 2 otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka
1.12. | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata integrirani u konstrukciju, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
1.13. | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 30 cm –integrirano u konstrukciji. Manualno produživanje ležne plohe, ručice za aktivaciju produženja smještene ispod uznožja, obostrano
1.14. | Polica za posteljinu
1.15. | Nosivost kreveta min 300 kg.
1.16. | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 221 x 100 cm
1.16. | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 ili jednakovrijedno i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
1.1.7. | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 ili jednakovrijedno i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
1.18. | Madrac: Pasivni antidekubitalni madrac
1.19. | Jezgra madraca od poliuretanske pjene, narezana u blok strukturu radi boljeg raspoređivanja pod tijelom pacijenta,pojačani rubovi za stabilnost
1.20. | Gustoća jezgre minimalno 40 g/m³, dimenzija madraca usklađena sa ležnom plohom kreveta koji se nudi, visina madraca minimalno 14 cm,nosivost minimalno 200 kg
1.21. | Presvlaka nepropusna za tekućine, propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi do najmanje 70 °C.
1.22. | Madrac usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
1.23. | Dodatna oprema: Trapez s rukohvatom i infuzijski stalak Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
MODEL KREVETA:
PROIZVOĐAČ:
2. | BOLESNIČKI KREVETI S MADRACEM ZA STANDARDNU NJEGU |  | kom | 32
2.1. | Krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja
2.2. | Ležna ploha četverodijelna, sastoji se od minimalno osam poprečnih segmenata širine 12 cm (+/-1cm), izrađenih od ABS plastike, koji se po potrebi mogu skidati, podešavanje putem elektromotora
2.3. | Dimenzija ležne plohe min 2000x860 mm
2.4. | Vis. regulacija u rasponu od min 370-735 mm putem elektromotora
2.5. | Podešavanje Tr+15 ̊ / Atr-15 ̊ (dozvoljeno odstupanje ± 1 ̊ ) putem elektromotora
2.6. | Nagib uzglavlja u rasponu od min 0 ̊-70 ̊ ; nagib bedrenog dijela u rasponu od min 0 ̊- 34 ̊ -putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički
2.7. | Autoregresija –produženje ležne plohe u zoni trtice za min. 110 mm
2.8. | Ručica za CPR se nalazi na okviru podnice
2.9. | Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, osigurači protiv nekontroliranog skidanja
2.10. | Krevet ima minimalno 3 elektromotora koji su kao i ostala oprema usklađeni sa standardom EN 60601-1
2.11. | Ručni upravljač za pacijenta s 10 tipki, s mahaničkom bravom
2.12. | U slučaju nestanka električne energije baterija sa signalizacijom statusa
2.13. | Na sva 4 ugla kreveta otvori za smještaj trapeza i/ili infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sustava
2.14. | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca min. 100 mm
2.15. | Kotači min. Ø 125 mm sa centralnim sistemom kočenja
2.16. | Na bočnim stranama kreveta – nosači dodatne opreme
2.17. | Ograde jednostruke metalne uzdužno sklapajuće ograde,visine min 35 cm s mogučnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje strane s dvostrukim osiguranjem, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta
2.18. | Metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
2.19. | Nosivost kreveta min 250 kg
2.20. | Vanjske dim. kreveta maks 2200 x 1000 mm
2.21. | Krevet mora zadovoljavati i biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52
2.22. | Sukladan s MDR 2017/745
2.23. | Dodatna oprema: infuzijski stalak, trapez s rukohvatom, Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
2.24. | Madrac: Pasivni antidekubitalni madrac
2.25. | Jezgra madraca od poliuretanske pjene, narezana u blok strukturu radi boljeg raspoređivanja pod tijelom pacijenta,pojačani rubovi za stabilnost
2.26. | Gustoća jezgre minimalno 40 g/m³, dimenzija madraca usklađena sa ležnom plohom kreveta koji se nudi, visina madraca minimalno 14 cm,nosivost minimalno 200 kg
2.27. | Presvlaka nepropusna za tekućine, propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi do najmanje 70 °C.
2.28. | Madrac usklađen sa MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
MODEL KREVETA:
PROIZVOĐAČ:
U __________________dana _______________2025.