## Sheet1
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
Predmet nabave: : ELEKTROKIRURŠKI GENERATOR
Evidencijski broj nabave: JN 24/25
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Redni broj | Opis | JED. MJERE | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi
1 | Visokofrekventni elektrokirurški generator | KOM | 1
1.1 | Minimalno 8,4" upravljački kolor ekran osjetljiv na dodir
1.2 | 2x Monopolarni, minimalno 1x Bipolarni priključak
1.3 | Multidisciplinarni generator. Primjena kod otvorenih zahvata, laparoskopskih zahvata i endoskopskih zahvata (uključujući bipolarne resekcije prostate i mjehura te bipolarne histeroresekcije u fiziološkoj otopini). Funkcionalnost primjene i u kardijalnoj kirurgiji (CF).
1.4 | Konstantno praćenje neutralne elektrode tijekom monopolarne primjene
1.5 | Funkcija istovremenog spajanja 2 nožne pedale
1.6 | Funkcija spajanje 2 tipa nožnih pedala (jednostruke, dvostruke)
1.7 | Funkcija aktivacije putem nožne pedale ili komandi na ručnom instrumentu
1.8 | Funkcija prebacivanja modova
1.9 | Kompatibilnost sa integiranom operacijskom dvoranom – funkcionalnost daljinskog upravljanja funkcijama uređaja kao i daljinski prikaz postavki uređaja
1.10 | Bipolarni mod: minimalno 320W/75 ohm
1.11 | Monopolarni mod: minimalno 300 W/200 ohm
1.12 | Minimalno 3 efekta hemostaze kod monopolarnog i bipolarnog reza
1.13 | Auto-start funkcija - opcija kod rada sa bipolarnom hvatalicom - koagulacija se može po želji i automatski aktivirati
1.14 | Funkcija memoriranja minimalno 20 programa (numerički i tekstualno bazirano na imenima korisnika ili vrstama zahvata)
1.15 | Self test program: u slučaju greške, detekcija u kojem dijelu rada/generatora ili priključnog pribora je došlo do kvara, za maksimalnu sigurnost pacijenta i korisnika
1.16 | Sistem je certificiran po najvišim sigurnosnim standardima. Klasifikacija CF-Defib po standardu EN-60601-1, koja omogućava primjenu i u torakalnoj i kardijalnoj kirurgiji. Primjena na i u blizini srca.
1.17 | Monopolarno rezanje:
1.17.1 | minimalno 12 radnih modova
1.17.2 | snaga: minimalno 1W-300 W
1.18 | Monopolarna koagulacija
1.18.1 | Minimalno 6 radnih modova
1.18.2 | snaga: minimalno 1-200W
1.19 | Bipolarno rezanje:
1.19.1 | minimalno 4 radna moda
1.19.2 | snaga: minimalno 1-300 W
1.20 | Bipolarna koagulacija:
1.20.1 | Minimalno 6 radnih modova
1.20.2 | snaga: minimalno 1-200 W
1.21 | Funkcija autostart funkcije kod bipolarne koagulacije: automatska aktivacija koagulacije, čim se dodirne tkivo sa oba vrha bipolarnog instrumenta.
1.22 | Konektor za priključak evakuatora dima
1.23 | Klasifikacije po slijedećim normama: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-2
1.24 | Maksimalna težina 15 kg.
1.25 | Dimenzije maksimalno (v x š x d) 180 x 450 x 460 mm
1.26 | Konstantna provjera sigurnosti uređaja sa prikazom na ekranu
1.27 | USB ulaz za nadogradnje softwera
2 | Dvostruka nožna pedala s gumbom za prebacivanje funkcija | KOM | 1
3 | Kabel za jednokratnu neutralnu elektrodu | KOM | 1
4 | Neutralna elektroda, jednokratna, kontaktna površina podjeljena u dva dijela. Pakiranje sadrži minimalno 50 komada. | PAK | 1
Dodatne aktivnosti
5 | Doprema, montaža, puštanje u pogon
6 | Uređaj mora biti isporučen s pripadajućom, uputama za uporabu na hrvatskom jeziku te osnovnim potrošnim materijalom potrebnim za inicijalno testiranje ispravnosti uređaja.
7 | edukacija osoblja za rad s uređajem
8 | Jamstvo, minimalno 24 mjeseca
9 | certifikat o osposbljenosti servisera
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A | 0
| PDV | 0
| UKUPNA CIJENA SA PDV-OM | 0
U ____________, ___________.
| (mjesto) (datum) |  |  | _________________________________________
|  |  | MP | (ime i prezime, potpis odgovorne osobe)
Note on A1: Mijo Matanović: