## Sheet1
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
Predmet nabave: : LASER ZA ORL POTREBE
Evidencijski broj nabave: JN 40/25
TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Redni broj | Opis | JED. MJERE | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi
1 | Laser za orl i pripadajuća oprema | kom | 1
1.1 | Blue laser 450 nm valne duljine, maksimalne snage 10 Watt i više za CW
1.2 | dva načina rada: pulsni I kontinuirani mod rada
1.3 | kompaktan i prijenosni uređaj mase 1,5kg
1.4 | 15 predefiniranih programa za različite aplikacije
1.5. | Frekvencija minimalno do 25 kHz
1.6. | Raspon impulsa minimalno: 20us do 1 sekunde
1.7. | Dijagonala monitora osjetljivog na dodir 20 cm i više
1.8. | U ISPORUKU UKLJUČENO:
1.8.1. | ­ ručni nastavak | kom | 1
1.8.2. | ­ tri vodilice (ravna, zakrivljena, savitljiva) | kom | 3
1.8.3. | ­ višekratno vlakno za ORL za više od 5 procedura, dužina 3 m, 400 um / 3 komada | kom | 3
1.8.4. | ­ baterija za autonoman rad | kom | 1
1.8.5. | ­ pedala za upravljanje (bežično I putem kabela) | kom | 1
1.8.6. | ­ rezač vlakna | kom | 1
1.8.7. | ­ troje zaštitnih naočala za 450nm blue laser | kom | 3
1.8.8. | ­ punjač | kom | 1
1.8.9. | ­ sigurnosna zaštita za gašenje lasera (interlock) | kom | 1
Dodatne aktivnosti
5 | Doprema, montaža, puštanje u pogon
6 | Uređaj mora biti isporučen s pripadajućom opremom, uputama za uporabu na hrvatskom jeziku te osnovnim potrošnim materijalom potrebnim za inicijalno testiranje ispravnosti uređaja.
7 | edukacija osoblja za rad s uređajem
8 | Jamstvo, minimalno 24 mjeseca
9 | certifikat o osposbljenosti servisera
| UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A | 0
| PDV | 0
| UKUPNA CIJENA SA PDV-OM | 0
U ____________, ___________.
| (mjesto) (datum) |  |  | _________________________________________
|  |  | MP | (ime i prezime, potpis odgovorne osobe)
Note on A1: Autor: