## TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE: LAPAROSKOPSKI KIRURŠKI STUP S PRIBOROM
TROŠKOVNIK
St. | Opis | Potvrda tehn. karakteristika (DA/NE) | Količina | Napomena
1.1 | 4K CENTRALNA KONZOLA - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + LED izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječaka sve u jednom uređaju |  | 1
1.1.1 | Kontrola centralne jedinice pomoću tableta
1.1.2 | Interna memorija min 120 GB, rezolucija pohranjivanja slika: min 3840 x 2160 elemenata slike
1.1.3 | Update softvera moguć preko USB-a
1.1.4 | Funkcija slika u slici video ulaza
1.1.5 | Oblik pohranjivanja slika: JPG minimalne rezolucije 3840 x 2160
1.1.6 | Rezolucija pohranjivanja video isječaka: HD (1080p)
1.1.7 | White balance' tipka
1.1.8 | Mogućnost izvoza podataka: - na USB; - na email; - na iOS tablet; - na mrežni direktorij; - na PACS via ugrađenog sučelja za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena digitalnih sadržaja, strukturirano izvještavanje i eksportiranje - automatski ili izvoz po zahtjevu
1.1.9 | Kompatibilan sa 1-chip, 3-chip i 4-chip glavama kamere
1.1.10 | Potpuno spremana za rad s fluorescentnim sredstvom NIR/ICG bez programske nadogradnje nakon priključenja laserskog izvora svjetla i glave kamere za NIR/ICG
1.1.11 | LED izvor svjetla integriran u centralnu konzolu; min 1700 lumena; 5500-8500 K temperature svjetla; životni vijek min. 30 000 sati, sa automatskim podešavanjem jačine svjetla
1.1.12 | Tipka za izvor svjetla "on/off" na konzoli (spremno za korištenje <1 sekunde);
1.1.13 | Rotirajući sustav za priključak različitih tipova svjetlosnih kabela
1.1.14 | Sistem za manipulaciju slike i video isječaka uključen u centralnu konzolu
1.1.15 | Network live streaming (zaštićen lozinkom za mogućnost pristupa live operaciji i izrađenim slikama)
1.1.16 | Gledanje s udaljenih lokacija pomoću Web preglednika
1.1.17 | Prijenos "u živo"
1.1.18 | Dvostrana komunikacija video i audio u jednom smjeru; porukama na glavni monitor u drugom smjeru
1.1.19 | Namještanje postavki specifičnih za svaku proceduru i svakog operatera
1.1.20 | Video izlazi: - min. 2x DVI (HD 1080p) - 3-5x 3G-SDI (HD 1080p) - min. 2x Display Port (4K)
1.1.21 | Video ulaz min. 1xDVI (HD 1080p)
1.1.22 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena digitalnih sadržaja, strukturirano izvještavanje i eksportiranje :
1.1.23 | Pohrana podataka
1.1.24 | Worklist povezivo putem ethernet kabela ili bežične mreže (WiFi)
1.1.25 | USB priključci: minimalno 6x (2 sprijeda, 4 straga)
1.1.26 | Prikaz svih parametara povezanih uređaja na endoskopskom monitoru
1.1.27 | Audio ulaz za mikrofon mini stereo priključak
1.1.28 | Indikacija na monitoru za 'white balance'
1.1.29 | Prikaz tekstualnih poruka gledatelja live streaminga
1.2 | Set kablova za povezivanje s ostalim uređajima za prikaz parametara uređaja na endoskopskom monitoru, 1 komplet koji se sastoji od minimalno 4 integracijska kabla |  | 1
1.3 | TABLET |  | 1
1.3.1 | kontrola i administracija Video Centra
1.3.2 | administriranje podataka prostora/sale, procedure, operatera
1.3.3 | raspored procedura, početak i kraj te informacije o statusu tijekom procedura
1.3.4 | daljinska kontrola svih funkcija tijekom procedura
1.4 | ZAŠTITNA NAVLAKA ZA TABLET |  | 1
1.5 | 4K OSNOVNI MEDICINSKI MONITOR |  | 1
1.5.1 | Minimalno 31,5"
1.5.2 | Tip panela: IPS
1.5.3 | Pozadinsko osvjetljenje
1.5.4 | LCD stvarna rezolucija: 4K (3840 x 2160); omjer 16:9
1.5.5 | Video izlazi: 1 x 3G-SDI, 1 x DVI, 1 x DP
1.5.6 | Video ulazi: min. 1x DP 1.2, min. 1x DVI-HD, min. 1x 3G-SDI-HD; 1x HDMI;
1.6 | BNC HD SDI kabel 3m |  | 1
1.7 | Display Port kabel 3m |  | 1
1.8 | Navlaka za 4K monitor (min. 31.5") |  | 1
1.9 | 4K Glava kamere 4-chip |  | 1
1.9.1 | Glave kamere rezolucije 4K, 4-chip, CMOS
1.9.2 | Razlučivost slike: 4K UHD (3840 × 2160 piksela)
1.9.3 | Progresivno skeniranje
1.9.4 | 10 bitna tehnologija s prikazom više od 1.000.000.000 boja
1.9.5 | Digitalni zoom: min 1.5x
1.9.6 | Minimalno 2 programabilne tipke na kameri za minimalno 10 različitih fukncija
1.9.7 | U potpunosti autoklavibilna i plazma sterilizacija.
1.9.8 | 7 godina jamstva na autoklaviranje. Izrađena od titana
1.10 | Laserski izvor svjetla |  | 1
1.10.1 | Kompatibilan s procesorom kamere
1.10.2 | Tehnologija: Laser dioda
1.10.3 | Kontroliran putem postojećeg video sustava
1.10.4 | Operacija lasera kontinuirana, bez impulsa
1.10.5 | Laser maksimalna izlazna snaga: 62 mW
1.10.6 | Valna duljina lasera: 785 nm
1.11 | KOLICA SA POKRETNIM RAMPAMA ZA OSNOVNI MONITOR I ZA TABLET - 1 komplet koji se sastoji od kolica sa ladicom i policama te zaokretnom rampom za monitor te zaokretnom rampom za tablet |  | 1
1.11.1 | S izolacijskim transformatorom
1.11.2 | Antistatički kotači s ugrađenom zaštitom za kablove min promjera 125mm
1.11.3 | Minimalno 5 polica, moguće postaviti ovisno o potrebi visine
1.11.4 | Minimalno 1 polica na izvlačenje
1.11.5 | Minimalno 1 ugrađena ladica
1.11.6 | Mogućnost postavljanja monitora i tableta na zaokretne rampe
1.11.7 | Nosač glave kamere i vodilice za namatanje kabela
1.11.8 | Izlazna snaga: 2000-2500VA
1.11.9 | Priključak za 8-10 različitih električnih uređaja
1.11.10 | Uzemljenje kolica kroz odvojeni kabel za uzemljenje
1.11.11 | Minimalna nosivost 180kg, nosivost pojedine police 30kg, nosivost police na izvlačenje 20kg
1.12 | Naponski kabel s kabelom za izjednačavanje potencijala min duljine 5m |  | 1
1.13 | Nosač boce CO2, 20/50l |  | 1
1.14 | Insuflator, protok minimalno 50 l. , grijanje plina |  | 1
1.14.1 | Ekran osjetljiv na dodir
1.14.2 | Izbor između programa visokog protoka ili barijatrijskog programa
1.14.3 | Prikaz svih parametara na endoskopskom monitoru
1.14.4 | Mogućnost postavljanja početnih vrijednosti za tlak i protok
1.15 | Višekratno autoklavabilno crijevo za pacijenta s grijačem plina, min. 100x autoklavibilno |  | 4
1.16 | Crijevo za konekciju s CO2 bocom plina, min. 1.5 m duljine |  | 1
1.7 | Sukcijsko-irigacijska pumpa za laparoskopije |  | 1
1.17.1 | Roller pumpa za irigaciju do max. 450 mmHG, protok 2l/min
1.17.2 | Sukcija minimalno 2l/min, omogućena putem integrirane vakuumske pumpe
1.17.3 | Mogućnost postavljanja na policu ili nosač sa strane kolica
1.17.4 | Precizan senzor tlaka
1.18 | Višekratno autoklavabilno crijevo za irigaciju, autoklavabilno 20x |  | 3
1.19 | Nosač sukcijsko irigacijske pumpe |  | 1
1.20 | Stalak za fiziološku otopinu za kolica, max težine 5 kg |  | 1
1.21 | 4K laparaskop 0°, 10 x 330 mm NIR/ICG kompatibilan |  | 1
1.22 | 4K laparaskop 30°, 10 x 330 mm NIR/ICG kompatibilan |  | 2
1.23 | LED Svjetlovodni kabel |  | 3
1.23.1 | Minimalno 2,7 metara duljine, 5 mm promjera svjetlosnog vodiča
1.24 | Bifurkacijski izvor svjetla VIS/NIR kompatibilan |  | 1
1.24.1 | Za istovremeno spajanje LED i Laser izvora svjetla s teleskopom
1.24.2 | Duljine 2,7m
1.24.3 | Promjer vodiča svjetla 3,5mm
1.25 | Metalna košara za sterilizaciju svjetlosnog kabela i laparaskopa s poklopcem |  | 3
1.25.1 | Košara za smještaj 2 teleskopa i jednog svjetlosnog kabela
1.26 | Filteri za insuflator, jednokratni, sterilni, 50 kom/kutija |  | 2
1.27 | 4K DODATNI 43" MEDICINSKI MONITOR |  | 1
1.27.1 | Minimalno 42,5"
1.27.2 | Tip panela: TFT LCD
1.27.3 | LED pozadinsko osvjetljenje
1.27.4 | LCD stvarna rezolucija: 4K (3840 x 2160); omjer 16:9
1.27.5 | Video izlazi: min. 1 x 3G/12G-SDI, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4,
1.27.6 | Video ulazi (UHD): min. 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x 12G-SDI Video ulazi (HD): min. 1x 3G-SDI
1.27.7 | Moguća opcija "Slika u slici (PiP)"
1.27.8 | IP klasa: IP33
1.28 | Navlaka za 4K 43"medicinski monitor |  | 1
1.29 | DODATNA KOLICA ZA 43" MONITOR |  | 1
1.29.1 | Stalak za sekundarni monitor za monitore veličine od 24” do 55”
1.29.2 | Težina kolica max. 55 kg
1.29.3 | Antistatički zaključavajući kotači s ugrađenom zaštitom za kablove min promjera 125mm
1.29.4 | Stup za napajanje s min. 3x IEC utičnice
1.29.5 | Ploča sa min. 6 konektora za izjednačavanje potencijala
1.29.6 | Ručka za pozicioniranje kolica
1.30 | Nosač monitora za 43" monitor; standard VESA 100 |  | 1
1.31 | Naponski kabel s kabelom za izjednačavanje potencijala min duljine 5m, s pomagalom za namatanje kabela, set kabela |  | 1
1.32 | Aktivni DisplayPort 1.2 kabel, min. 10 m duljine, s nosačem |  | 1
1.33 | Kabel DisplayPort 1.2 muški na ženski panel za montažu, min. 1m duljine |  | 1
1.34 | BEŽIČNI SUSTAV PRIJENOSA SLIKE S 32" NA 43" MONITOR |  | 1
POSEBNE NAPOMENE:
Godina proizvodnje:
Model:
Proizvođač:
Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora(ne duži od 30 kalendarskih dana)
Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju u mjesecima(ne manje od 24 mjeseca)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
Dodatni kriteriji kvalitete:(upisati prijedloge dodatnih kriterija kvalitete)
Ostale napomene, prijedlozi i sl.
U_________dana _____________2025.