## TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE:OPERACIJSKI STOL
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | Jedinica mjere | Količina | Napomena
1. | OPERACIJSKI STOL
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1. | Univerzalni operacijski stol s kratkim dijelom za leđa i elektro-hidrauličnim namještanjem 6 funkcija stola putem opcionalne ručne upravljačke jedinice: Dodatna prilagodba ovih funkcija putem uklonjivog upravljanja za hitne slučajeve (elektro-hidraulično) ili ručnim kotačima i nožnom pumpom za hitne slučajeve (hidraulično). Punjive baterije. Integrirani punjač za baterije s električnim kabelom 230 V. |  | kom | 1
Funkcije elektro-hidrauličnog namještanja
- Podizanje/spuštanje
- Trendelenburg/obrnuti Trendelenburg
- Bočni nagib
- Dio za leđa
- Ploče za noge
- Funkcija uzdužnog pomaka
Ploča stola u potpunosti rtg propusna, SAF tapecirane obloge, debljine 60 mm, električno vodljive. Konstrukcija okvira stola od CNS-a, brušena i elektropolirana, otporna na dezinfekcijska sredstva. Bočne vodilice od CNS-a, 25 x 10 mm, s obje strane gornjeg dijela stola za pričvršćenje pribora. Vozno postolje s 4 dvostruka kotača, s centralnim blokiranjem, od toga 2 kotača električno vodljiva. Jedan od 4 dvostruka kotača ima mogućnost blokiranja smjera. 5. opružni kotač za usmjeravanje, koji se može aktivirati putem obostrane nožne papučice. Memorijska funkcija i individualno namještanje funkcije nultog položaja. Ulazni napon na mrežnom priključku 115 V/230 V, 50/60 Hz .
Soft-Start funkcija sa mogućnošću uključivanja/isključivanja omogućuje precizno milimetarsko podešavanje sa mekanim pokretanjem motora. Automatsko isključivanje ručne komande nakon 60 sekundi ( podesivo ) sprečava neželjeno pokretanje stola. Podešavanje pojedinih segmenta stola pojedinačno ( korak po korak ) samim time ugodnije za pacijenta naspram simultanom podešavanju više segmenata odjednom. Automatsko aktiviranje ručne komande prilikom uzimanja u ruku, individualna 0-pozicija omogućava memoriranje visine prilikom upotrebe „povrata na nulu“. Ručna komanda sa mogučnošću vibracije npr. u slučaju predstojeće kolizije.
Integrirana senzorika upozorava optički putem zaslona, akustično sa upozoravajučim zvukom i preko vibracija u slučaju predstoječe kolizije te automatski zaustavavlja pokretanje stola. Ista se sastoji od sljedećih senzora : senzor kočnice stola - pokretanje stola moguće samo kod aktivirane kočnice, senzori sudara - zaustavljaju pokretanje stola u slučaju opasnosti kolizije u području glave tj. nogu stola , senzor teleskopskog stupa za podešavanje visine - zaustavlja stol u slučaju kolizije stupa.
Higijensko fiksiranje presvlaka preko traka sa ljepljivim gelom, jednostavno čišćenje trake te namještavanje i promjena presvlaka. Opcionalna kolica za čiščenje koja omogućavaju jednostavno čišćenje podvozja stola.
Mehanička kočnica stola nezavisna od napajanja i motornog pogona te podvozje stola sa mogučnošću samonivelacije neravnina do 10 mm
Duljina površine stola min. 960 mm
Duljina dijela za glavu min. 300mm
Duljina dijela za noge min. 700mm
Uzdužni pomak min. 300 mm
Širina površine stola maks. 550mm
Ukupna širina maks. 610mm
Promjer dvostrukih kotača min. 125 mm
Raspon prilagodbe visine min. 680 mm – min. 1180 mm
Trendelenburg, elektro-hidraulično 30°
Obrnuti Trendelenburg, elektro-hidraulično 30°
Bočna prilagodba, elektro-hidraulična +/- 20°
Dio za leđa, elektro-hidraulično -40°/+70°
Nagib dijela za noge -90°/+70°
Kut širenja ploča za noge 120°
Nagib dijela za glavu, uz pomoć plinske opruge -45°/+25°
Kut nagiba jastuka dijela za glavu min. 25°
Ukupna težina, bez dijelova za glavu i noge maks. 255 kg
Ukupna nosivost do 454 kg, u revers modu 360 kg
Rad na baterije, 4 baterije (1. par glavni, 2. par pomoćni, ca 100 operacija ), status baterija, napon i temperatura moguće vidljiv preko zaslona na ručnoj komandi.
Rad u hitnim slučajevima napajanjem iz el. mreže
Mehaničko premoštenje svih 6 hidrauličnih funkcija u hitnim slučajevima
Bežična ručna upravljačka jedinica, plastično kućište, hermetički zaštićeno od prodora tekućina. Osvijetljeni TFT zaslon koji prikazuje sve statusne podatke stola. Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za sve funkcije prilagodbe. Uklj. stalak za induktivno punjenje baterije
2. | Podloga za glavu , s dva način namještanja, nagib tapecirane obloge se automatski uglavljuje, s integriranim izjednačenjem težine putem plinske opruge, odvojiva. |  | kom | 1
3. | Naslon za ruke za jednostavno i brzo postavljanje ruke pacijenta u sve položaje, pomicanje u svim smjerovima putem samo jednog zvjezdastog zupčanika, tapecirana obloga od pjenastog materijala, električno vodljiva, dužina min. 450 mm, s trakom za vezanje i stezaljkom, izvedba od CNS-a 18/10. |  | kom | 2
4. | Podloga za noge, podijeljena, preklopna, može se širiti pomoću mehanizma za uglavljivanje, zabrtvljena protiv ulaska tekućine, s integriranim izjednačenjem težine putem plinske opruge, odvojiva, s ručkama. |  | kom | 1
5. | Povez za ruke , s pričvršćenjem od CNS-a 18/10, pojas od tkanine, može se prati i mijenjati, s čičkom. |  | kom | 1
6. | Remen za tijelo , s elementima za pričvršćenje od CNS-a 18/10, pojas od tkanine, može se prati i mijenjati, s čičkom, dužina min. 1.350 mm, širina min. 120 mm. |  | kom | 1
7. | Stalak za infuziju , od CNS-a 18/10, gornji dio s 4 kuke, područje namještanja po visini min. 410 mm, s pričvršćenjem na bočnu vodilicu i namještanjem putem kuglastog zgloba. |  | kom | 1
8. | Anesteziloški zaslon sa produžecima , od CNS-a 18/10, sa zaštitom od zavrtanja, prilagodljive visine, s radijalnom stezaljkom |  | kom | 1
9. | Ekstenzije za anestezijski naslon |  | kom | 1
10. | Držač za bočne oslonce, omogućuje dvostruko okretanje i vodoravnu i okomitu prilagodbu oslonaca, uključuje spojnicu |  | kom | 3
11. | Bočni oslonac, minimalno 200x120mm |  | kom | 2
12. | Bočni oslonac, minimalno 215x100mm |  | kom | 1
13. | Držač nogu po Goplu, crni integralni jastuk od pjene, antistatički, s remenom, bez spojnice. CNS 18/10, šipka duljine minimalno 520 mm |  | kom | 2
14. | Radijalna stezaljka, okretna, prikladna za držače promjera 16 do 18 mm, od CNS-a 18/10. |  | kom | 2
POSEBNE NAPOMENE:
Godina proizvodnje:
Model:
Proizvođač:
Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora(ne duži od 30 kalendarskih dana)
Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju u mjesecima(ne manje od 24 mjeseca)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
Dodatni kriteriji kvalitete:(upisati prijedloge dodatnih kriterija kvalitete)
Ostale napomene, prijedlozi i sl.
U_________dana _____________2025.