## TROŠKOVNIK
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
STROSSMAYEROVA 17A
NOVA GRADIŠKA
PREDMET NABAVE: PLAZMA STERILIZATOR
TROŠKOVNIK
Red. broj | Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika | Jed. mjere | Količina | Potvrda tražene tehničke karakteristike tehničkog opisa DA/NE | NAPOMENA
| NAZIV | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Uređaj za uklanjanje mikroorganizama na termolabilnim instrumentima i opremi na niskim temperaturama plinskom plazmom | kpl | 1
1.1. | Sterilant je vodikov peroksid pakiran u zatvorenom sustavu kazeta sa indikatorom za istjecanje H202
1.2. | Monitor sa tzv. "touch screen" (eng.) sučeljem na hrvatskom jeziku
1.3. | Mogućnost skladištenja sterilanta na sobnoj temperaturi
1.4. | Temperatura sterilizacije max. 56° C
1.5. | Komora pravokutnog oblika s dvije pomične police ukupnog volumena preko 50 L
1.6. | Mogućnost izbora najmanje dva ciklusa: kratki max 28 min/dugi ciklus max 38 min
1.7. | Proces sterilizacije je terminalna sterilizacija koja uključuje "double kill" (eng.) proces - 2 identična ciklusa: 2 ubrizgavanja H2O2 i 2 plazma faze
1.8. | Dimenzije polica za smještaj košara i instrumenata unutar komore min. 31 cm x 59 cm
1.9. | Kontinuirano mjerenje koncentracije H202 u komori tijekom cijelog ciklusa UV senzorom
1.10. | Sterilizator ima ugrađeni termalni printer s mogućnošću ispisa potvrde uspješnosti ciklusa sa listom svih instrumenata koji su prošli sterilizaciju
1.11. | Mogućnost priključivanja bar code čitača za praćenje bioloških ampula, pojedinih instrumenata i paketa
1.12. | Izjave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije s medicinskim instrumentima izdana od strane proizvođača termolabilnih i drugih instrumenata (prema specifičnom kataloškom broju instrumenta ili opreme) - Olympus, Storz, Wolf, Pentax, Arthrex, Covidien i drugih proizvođača. Potrebne su preporuke proizvođača barem za one endoskope i pribor koje koristi bolnica. Preporuke i validacije mogu biti u obliku uputstava za upotrebu instrumenta, uputstava za reprocesiranje instrumenta ili originalnih izjava o kompatibilnosti proizvođača instrumenta.
1.13. | Sposobnost inaktivacije priona (dokazuje se referencama)
1.14. | Mogućnost nadogradnje sustava na opciju automatskog očitanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) s automatskom sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i inkubatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije
1.15. | Opcija automatske detekcije pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovog kondicioniranja u predciklusu u svrhu izbjegavanja prekida ciklusa i nepotrebnog trošenja sterilanta - predciklus ne smije trošiti H2O2
1.16. | Predciklus za sušenje instrumenata - detekcija i ispravljanje uzoraka koji mogu dovesti do prekida ciklusa - Predciklus ne povlači H202 i ne koristi sterilant u slučaju prekida ciklusa
1.17. | Plazma se proizvodi unutar same komore zbog zaštite korisnika sustava od izlaganja vodikovom peroksidu - pri otvaranju komore razina H2O2 mora uvijek biti manja od 0,5 ppm
1.18. | Mogućnost priključenja nezavisnog sustava praćenja parametara sterilizacije
1.19. | Mogućnost povezivanja na bolnički informacijski sustav i sustav slijedivosti instrumenata putem komunikacijskog protokola
1.20. | Operativni sustav koji vodi korisnika pri izboru adekvatnog ciklusa i ispravnog pozicioniranja paketa u komori
1.21. | Internetska aplikacija za provjeru kompatibilnosti instrumenata (ili konsolidirana baza podataka u drugom obliku) s određenim tipom sterilizatora i ciklusa i potvrda o provedenom postupku testiranja i validacije
1.22. | Mogućnost pohrane detaljnih izvještaja o ciklusu putem vlastitog kompatibilnog sustava za sinkronizaciju podataka na računalo, mrežu ili cloud (eng.), te mogućnost dislociranog očitanja izvještaja
1.23. | Sterilizacija lumena duljine 1065 mm i kraće
1.24. | Mogućnost automatskog očitavanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) s automatskom sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i čitača bioloških indikatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije, čitač bioloških indikatora 1 kom uključen je u isporuku
1.25. | Isporuka uključuje uređaj za zavarivanje folija, 1 kom, minimalnih karakterstika: Brzina zavara minimalno 10 m/min, Mikoprocesorska kontrola rada, Temperatura zavara min 210 ͦC, Za zavarivanje vrećica i koluta koji se mogu zatvoriti prema ISO 11607-1, kao npr. medicinski papir, Tyvek®, netkani materijal, LCD zaslon, minimalno 2 linije znakova, Automatsko pokretanje motora fotoćelijom, Integrirani printer sa automatskim podešavanjem širine ispisa ovisno o širini zavara, RS-232, Ethernet i USB sučelje, Mogućnost validacije po ISO 11607-2. Isporuka uključuje i rezač folija 1 kom.
1.26. | Potrošni materijal za plazma sterilizator - inicijalni set:
1.26.1. | Kazete s vodikovim peroksidom za ponuđeni plazma sterilizator, minimalno 5 kom
1.26.2. | Super brzi biološki indikator za kontrolu plazma sterilizacije, minimalno 30 kom
1.26.3. | Kemijski indikator za kontrolu plazma sterilizacije, u roli, minimalno 6 rola
1.26.4. | Kemijski indikator za kontrolu plazma sterilizacije, u listićima, minimalno 1000 listića
1.26.5. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 7,5 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 6 kom
1.26.6. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 10 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 6 kom
1.26.7. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 15 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 4 kom
1.26.8. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 20 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 4 kom
1.26.9. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 25 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 4 kom
1.26.10. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 35 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 2 kom
1.26.11. | Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 42 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 2 kom
1.26.12. | Traka papira za printanje, minimalno 12 kom
1.26.13. | Kutija za odlaganje praznih kazeta, minimalno 10 kom
2. | Ponuditelj certificiran ISO 9001 i ISO 14001
POSEBNE NAPOMENE
Godina proizvodnje
Model
Proizvođač
Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora(ne duži od 30 kalendarskih dana)
jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju u mjesecima(ne manje od 24 mjeseca)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE
Dodatni kriterij kvlitete (upisati prijedloge dodatnih kriterija kvlitete
Ostale napomene, prijedlozi i sl.
U ________________dana ________2025.