## 6 STJ
Red. br. | specifikacija predmeta nabave | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi
| Nabava i dostava MIKROSKOPA ZA BIOKEMIJU | 1 kom
1 | Uspravni mikroskop. Nosač objektiva s 5 mjesta. Mogućnost automatskog podešavanja intenziteta svjetla promjenom povećanja na mikroskopu (objektiva), kodirani sustav. Potpuno Köhlerovo osvjetljenje.
2 | Makro vijak s korakom od 45 mm pri rotaciji, mikro vijak s korakom od 0,2 mm pri rotaciji. Maksimalni hod stolića u visinu od 20 mm.
3 | Ugrađen LED izvor svjetla snage 3 W, vijekom trajanja 35000 sati. LED modul mora biti zamjenjiv. Mogućnost ugradnje halogene žarulje snage 30 W umjesto LED modula. Lako mijenjanje od strane korisnika
4 | Trinokularni tubus vidnog polja 22 i fiksnog nagiba 25 stupnjeva. Mogućnost podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu 48–75 mm. Tubus mora imati izlaz za kameru, s raspodjelom svjetla između kamere i okulara u omjeru 50%:50%.
5 | Okulari s mogućnošću podešavanja dioptrije, povećanja 10x i vidnog polja 22.
6 | Faznokontrastni plan-akromatski objektivi, sljedećih specifikacija i povećanja: 10x / NA 0.25 Ph1, 40x / NA 0.65 Ph2
7 | Turret kondenzor (Abbe), NA 0.9, za svjetlo polje i fazni kontrast.
8 | Mehanički stolić s mogućnošću pomaka 75 x 50 mm, s ručkicom za upravljanje s desne strane.
9 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
10 | Dimenzije postolja maksimalnih dimenzija 208 x 296 mm (Š x D) zbog ograničenja prostora. Metalni stativ mikroskopa.
11 | Automatski prelazak u stanje mirovanja (sleep mode) najkasnije nakon 30 minuta neaktivnosti.
Dodatne aktivnosti
9 | Doprema, montaža, puštanje u pogon
10 | Uređaj mora biti isporučen s pripadajućim kablovima, uputama za uporabu na hrvatskom jeziku te osnovnim potrošnim materijalom potrebnim za inicijalno testiranje ispravnosti uređaja.
11 | edukacija osoblja za rad s uređajem
12 | Jamstvo, minimalno 60 mjeseca
13
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE (opcionalno):
Ostale napomene, prijedlozi i sl.:
Cijena bez PDV-a
PDV, brojkama
Ukupna cijena s PDV-om