## PRIJEDLOG TROŠKOVNIKA
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 17A
NOVA GRADIŠKA
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
PREDMET NABAVE:ULTRAZVUČNI UREĐAJ SA SONDAMA I PRIBOROM
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 79.800,00 eura bez PDV-a
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
Rbr | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: | Napomene/ Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE
1. | ULTRAZVUČNI UREĐAJ SA SONDAMA I PRIBOROM
1. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1.1. | UZV konzola na 4 kotača. Upravljačka ploča podesiva po visini i zakretanju (lijevo/desno). Masa uređaja: max. 75 kg.
1.2. | LCD monitor dijagonale min. 23,5'', rezolucije min. 1920 x1080 piksela. Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče, monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. 85°. Podešavnje monitora prema ambijentalnom osvjetljenju.
1.3. | Dodatni ekran u boji za upravljanje uređajem, osjetljiv na dodir, dijagonale min. 14'' s haptičkim odzivom, rezolucije min. 1920x1080 piksela, mogućnost prikaza min. 2D, 3D, 4D ultrazvučne slike u realnom vremenu. Dinamičko interaktivno sučelje.
1.4. | Mogućnost rada s min. 5 aktivno priključenih sondi. Mogućnost priključka min.: konveksne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala (single crystal), mikrokonveksne, sektorske, linearne, matrične linearne, 3D konveksne i 3D transvaginalne mikrokonvesne sonde.
1.5. | Dinamički raspon sustava: min. 390 dB.
1.6. | Tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s min. 10.800.000 procesnih kanala.
1.7. | Frekvencijski raspon uređaja min. od 1 do 18 MHz.
1.8. | Načini rada: 2D (B), harmonični prikaz (THI), oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom, M prikaz, obojani M prikaz, obojani Doppler, Power Doppler, visokoosjetljivi usmjereni power Doppler, obojani tkivni Doppler, PW Doppler, HPRF, tripleks prikaz (paralelan prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u realnom vremenu).
1.9. | Redukcija točkastih (speckle) artefakata. Podešavanje razine redukcije u min. 5 koraka. Paralelan prikaz uživo s 2D slikom. Podešavanje dostupno i na arhiviranim slikama i kino sekvencama u postprocesingu. Dostupno u radu s traženim sondama.
1.10. | Višesmjerno skeniranje, podesivo u min. 8 koraka. Paralelan dvostruki prikaz 2D slika/slika dobivena višesmjernim skeniranjem. Dostupno u radu sa traženim sondama.
1.11. | Trodimenzionalni volumni prikaz (3D).
1.12. | Trodimenzionalni volumni prikaz u realnom vremenu (4D)
1.13. | 2D (B) prikaz: - formati prikaza min.: jednostruki (B), dvostruki (B+B), četverostruki (B+B+B+B) - rotacija slike min.: 0°, 90°, 180°, 270° - dubina prikaza slike: min. 48 cm - izbor od min. 20 sivih mapa - broj fokusa: min. 5 - kontininuirano dinamičko fokusiranje - uvećanje visoke rezolucije: min. 8x - automatska optimizacija pojačanja u 2D prikazu u realnom vremenu - automatska optimizacija segmentalnog pojačanja po dubini (TGC) - osvježenje slike: min. 2.500 sl/s - obojani 2D - zakretanje ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice, u radu s 3D sondom - podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi, min.: 2D pojačanje, dinamički raspon, promjena sive mape, razina redukcije točkastih artefakata, promjena faktora uvećanja slike min. 20x, redukcija točkastih artefakata.
1.14. | Obojani Doppler (Color Doppler) : - PRF raspon min.: od 100 Hz do 20 kHz - max. osvježenje slike: min. 950 sl/s - prikaz najmanje mjerljive brzine max. 0,3 cm/s - prikaz najviše mjerljive brzine min. 4 m/s - napredni program za dinamički foto realistični prikaz vaskularnih struktura (naizgled trodimenzionalni prikaz) dostupno na traženim sondama podesivo u min. 3 koraka - dvostruki i četverostruki prikaz 2D/obojani Doppler - podešavanje parametara slike u naknadnoj obradi, min.: promjena obojane mape, skale i bazne linije.
1.15. | PW Doppler: - automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,2 do 20 mm - prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 1 cm/s kod Dopplerskog kuta 0° - prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7 m/s, kod Dopplerskog kuta 0° - Dopplerski kut podesiv min. +/- 85° - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku - podešavanje parametara slike i kino zapisa u naknadnoj obradi, min.: promjena sive i obojane mape, skala, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, inverzija - prikaz kino memorije min. 60 s, dvostruki i četverostruki kino prikaz, retrospektivno i prospektivno spremanje podataka.
1.16. | 3D volumni prikaz: - 3D statički prikaz - 3D power Doppler prikaz - 3D obojani prikaz - 3D rendering - višeravninski prikaz – prikaz 3 ravnine istovremeno - 3D alat za uklanjanje neželjenih struktura u volumnom prikazu - četverostruki prikaz: A/B/C presjek i 3D prikaz istovremeno - tomografski prikaz - simultani prikaz min. 8 presjeka unutar volumena, podešavanje razmaka min. od 0,5 mm do 10 mm - inverzni prikaz - rotacija volumena oko X, Y i Z osi min. 360°, u koraku od max. 1° - orijentacijska pomoć za 3D prikaz - naknadna obrada na spremljenim 3D volumnim zapisima, min.: promjena regije interesa, volumni 3D kino prikaz, ponovna kalkulacija, elektronski alat za uklanjanje neželjenih struktura. Prikaz bilo koje željene ravnine, odabirom ravne ili zakrivljene linije, unutar 3D volumena.
1.17. | 4D volumni prikaz: - trodimenzionalno volumno skeniranje u realnom vremenu s prikazom min. 80 volumena/s - kino volumna memorija za 4D prikaz: min. 380 volumena, kino pregled volumena pomicanjem upravljačke kugle - podešavanje volumnog prozora zakrivljenjem ulazne linije prema traženoj anatomiji - automatsko pozicioniranje ulazne linije volumnog prozora algoritmom koji automatski prepoznaje granicu hipoehogenog i hiperehogenog, te kontinuirano podešava istu u realnom vremenu u 4D prikazu - broj linija/2D slika: min. 1.000 - program za virtualni amnioskopski prikaz – slobodno pozicioniranje umjetnog izvora svjetlosti, za bolji prikaz i jasniju vizualizaciju fetusa unutar 3D volumena, dostupno u 3D i 4D prikazu, podešavanje smjera i pojačanja svjetlosti dostupno u realnom vremenu i u naknadnoj obradi - program za prikaz protoka u volumnom prikazu min. obojani i "power" Doppler.
1.18. | Program za trasiranje željenog uskog područja volumena iz 3D i 4D akvizicije slobodno odabranom zakrivljenom linijom izravno na dodirnom ekranu, s ciljem dobivanja bilo kojeg sloja unutar volumena s boljom kontrastnom rezolucijom. Podešavanje debljine sloja min. od 2 mm do 20 mm. Dostupno u stvarnom vremenu i u naknadnoj obradi.
1.19. | Aplikacija za automatizirano prepoznavanje i prikaz oblika maternice i endometrija iz volumnih 3D podataka. Nakon označavanja lokacije na kojoj se sumnja na leziju (fibroidna masa), sustav označava volumen fibroidne mase i prikazuje ga na poluprozirnom 3D modelu maternice. Mogućnost ručnog odabira i klasifikacije.
1.20. | Aplikacija za ispitivanje neprohodnosti jajovoda.
1.21. | Integrirani program za automatski izračun intrakranijalnog (IT) i nuhalnog prosvjetljenja (NT).
1.22. | Specijalizirani program s mjerenjima i kalkulacijama za opstetriciju, ginekologiju. Automatizirana biometrijska mjerenja za min. BPD, FL, AC, HC, HL, CM, Vp, Cerebellum (uređaj automatski zadaje početnu i završnu točku mjerenja, korisnik treba potvrditi rezultat mjerenja). Histogram s min. 3 regije interesa podesive od strane korisnika i komparativnom analizom krivulja. Mogućnost slanja izvješća i slika putem e-maila.
1.23. | Integrirani klasifikacijski program za onko-ginekologiju, procjena rizika i bodovanje na osnovi min. IOTA, IETA, s izvješćima.
1.24. | Integrirani klasifikacijski program za uterus za jednostavniju identifikaciju (klasifikacija na osnovi min. ESHRE, ESGE, ASRM), s izvješćima.
1.25. | Kino memorija u 2D prikazu min. 8.000 slika. Dvostruki kino prikaz, četverostruki kino prikaz.
1.26. | Integrirana radna stanica za obradu slike i podataka s bazom pacijenata. Specijalizirani program s ginekološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika. Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima. Izvoz izvješća u PDF formatu sa slikama, grafičkim prikazom rasta fetusa, mjerenjima i kalkulacijama. Direktan pristup arhiviranim slikama, istovremena usporedba slike iz arhive sa slikom trenutnog pregleda. Direktan pristup uputama za upotrebu na konzoli pritiskom na jednu tipku. Automatsko postavljanje parametara skeniranja s pozvane slike iz arhive na trenutnu sliku pregleda. Kompatibilnost i protok podataka sa postojećom radnom stanicom s bazom pacijenata, za analizu 3D volumnih podataka s mjerenjem i analizama. Mogućnost postavljanja više korisnika s vlastitim lozinkama i različitom razinom administrativnih prava na uređaju. Mogućnost slanja izvješća i slika žičanom i bežičnom vezom te slanje podataka na oblak (cloud) baziranu pohranu.
1.27. | Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na SSD od min. 500 GB, USB memoriju. Izvoz podataka: min. neobrađeni (raw) format, VOL, DCM, JPEG, BMP, AVI, format za ispis na 3D printer.
1.28. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min. funkcionalnost: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje.
1.29. | Ugrađeni program za testiranje ispravnosti elemenata sonde.
1.30. | Mogućnost spajanja servisnog centra na uređaj radi servisne dijagnostičke proaktivne podrške.
1.31. | Vanjski priključci, min.: HDMI ili DVI izlaz, 5 x USB 3.0, mrežni priključak.
1.32. | Max. potrošnja uređaja sa perifernim uređajima ne veća od 680 VA.
2. | MULTIFREKVENTNE SONDE
2.1. | Konveksna volumna 3D sonda frekvencijskog raspona min. od 2 do 7 MHz, s min. 192 elemenata. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 90⁰. Kut volumnog skeniranja u 3D prikazu min. 90° x 85°. Dubina prikaza min. 25 cm.
2.2. | Mikrokonveksna transvaginalna volumna 3D sonda frekvencijskog raspona min. od 4 do 9 MHz, s min. 192 elemenata. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 186°. Mogućnost zakretanja ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice min. +/-55°. Kut volumnog skeniranja u 3D prikazu min. 186° x 120°. Dubina prikaza min. 18 cm.
3. | PERIFERNI UREĐAJI I PROGRAMI
3.1. | Crno-bijeli video printer.
3.2. | Ugrađeni digitalni (DVR) snimač za kontinuirano snimanje pregleda na USB medij, upravljanje sa tipkovnice uređaja.
3.3. | Ugrađena baterija, mogućnost skeniranja min. 60 min. bez priključka na električnu mrežu.
4. | DODATNE MOGUĆNOSTI
4.1. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s matričnom linearnom sondom s više redova elemenata, frekvencijskog raspona min. od 5 do 13 MHz, s min. 1.000 elemenata, širine prikaza min. 50 mm.
4.2. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s konveksnom sondom tehnologije izrade iz jednog kmada kristala (single crystal), frekvencijskog raspona min. od 3 do 9 MHz, s min. 192 elemenata, dubine prikaza min. 26 cm.
4.3. | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za dodatnu PC radnu stanicu s bazom pacijenata i slikovnih podataka, s kompatibilnim alatima i aplikacijama kao i na UZV uređaju. Analiza 3D/4D volumena, naknadna mjerenja i kalkulacije, izvješća, sigurnosna kopija podataka, dvosmjeran protok podataka.
| KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE | BROJ BODOVA
| CIJENA | BROJ BODOVA PO OVOM KRITERIJU:80
| ROK ISPORUKE | NAJVEĆI BROJ BODOVA PO OVOM KRITERIJU JE 10
| ROK ISPORUKE DO 30 KALENDARSKIH DANA | 10
| ISPORUKA U ROKU OD 31 DO 45 KALENDARSKIH DANA | 5
| ISPORUKA U ROKU OD 46 DO 60 KALENDARSKIH DANA | 0
| JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA | NAJVEĆI BROJ BODOVA PO OVOM KRITERIJU JE 10
| JAMSTVO U TRAJANJU OD 24 MJESECA | 0
| JAMSTVO U TRAJANJU OD 36 DO 48 MJESECI | 5
| JAMSTVO U TRAJANJU OD 49 I VIŠE MJESECI | 10
PROIZVOĐAČ UREĐAJA KOJI PLANIRATE PONUDITI
MODEL UREĐAJA KOJEG PLANIRATE PONUDITI
GODINA PROIZVODNJE
U ___________________________dana_____________________
Potpis: